| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

氧舱维护保养操作规程

Maintenance and Operation Procedures for Medical Oxygen Chambers

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由河北省市场监督管理局提出。

本文件由河北省特种设备学会归口。

本文件起草单位：河北省特种设备监督检验研究院、河北省特种设备技术检查中心

本文件主要起草人：邹锦瑾、刘曼、韩素明、曹利刚、宋珂、吕捷、赵彦朝、宋学林

氧舱维护保养操作规程

范围

本文件规定了氧舱维护保养的基本要求、氧舱各组成系统的维护保养具体要求。

本文件适用于《特种设备目录》规定范围内的医用氧舱、高气压舱。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

TSG 24-2015      《氧舱安全技术监察规程》（以下简称“《氧规》”）

GB/T12130        《氧舱》

TSG 21-2016      《固定式压力容器安全技术监察规程》

《医用氧舱安全管理规定》

- 3.术语和定义

GB/T 26929界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 氧舱 Hyperbaric oxygen chambers

采用空气、氧气或者混合气体等可呼吸气体为压力介质，用于人员在舱内进行治疗、适应性训练的载人压力容器。

- 4.基本要求

4.1 使用单位应建立氧舱维护保养人员管理规定（制度）。

4.2 维护保养人员经培训、考核，取得相应的特种设备作业人员证后，方能从事维护保养工作。

4.3 维护保养工作的时间根据氧舱使用情况确定，但每月至少一次，维护保养工作由使用单位安全管理人员组织，维护保养人员进行，也可以委托具有维护保养能力的专业机构进行。

4.4 维护保养要配备必要的检测、维修工具，易损件配件的妥善存放场所。

4.5 维护保养的项目和内容应按照氧舱使用维护说明书的要求，检查氧舱使用情况，进行清洁、更换易损零部件、修复和排除故障，保持氧舱安全使用状态，并且记录维护保养的情况。

4.6 维护保养记录、仪器仪表检定、校验证书以及修理和更换记录应存入氧舱安全技术档案。

4.7 维护保养后不应改变氧舱原设计功能及结构，且应满足《氧规》的要求。

5 舱体维护保养操作要求

      - 氧舱舱体维护保养时，应检查以下内容：

- 舱门、递物筒密封材料有无老化、变形、损坏；

- 舱门、递物筒等转动机构是否保持润滑和正常工作；

- 氧舱平移式快开门轨道是否保持足够润滑和正常工作；

- 舱体、观察窗、照明窗、摄像窗等有机玻璃材料，是否有明显划伤、目视可见的银纹、劣化等缺陷，是否有泄漏情况；

- 有机玻璃材料舱体和有机玻璃材料受压元（部）件的使用次数是否高于5000次，或使用年限是否超过10年；

- 舱内呼吸气体浓度测定装置采集口是否畅通，保护情况是否良好，采集管路与传感器连接是否可靠；

- 医用氧气加压氧舱舱内导静电装置是否有效连接；

- 舱体是否有局部变形、严重腐蚀等异常情况；
    以上检查如发现异常情况、隐患时，维护保养人员应当及时采取应急措施进行处理和消除隐患。

      - 6.压力调节系统维护保养操作要求

      - 氧舱压力调节系统维护保养时，应检查以下内容：

- 压缩机是否按照使用说明书的要求进行定期维护保养；

- 舱内外应急排放装置开启、关闭是否灵敏可靠，有无明显的警示标志及开关方向标识；

- 压力调节系统各控制阀门是否操作灵敏、可靠、无泄漏；

- 气体过滤材料是否及时清洗、更换；

- 压力调节系统管道是否通畅；

- 空气储罐、空气过滤器本体、接口部位、焊接接头等有无裂纹、变形、泄漏、机械接触损伤等；人孔、接管法兰连接处是否泄漏；内外表面有无严重腐蚀；空气储罐检漏孔、信号孔有无泄漏，检漏孔是否畅通；

- 空气储罐、空气过滤器与相邻管道或构件有无异常振动、响声或者相互摩擦；支撑或支座有无损坏，基础有无下沉、倾斜、开裂，紧固件是否齐全、完好；

- 空气储罐、空气过滤器排放装置（排污）是否完好并定期排污；
  以上检查如发现异常情况、隐患时，氧舱维护保养人员应当及时采取应急措施进行处理和消除隐患。

      - 7.呼吸系统维护保养操作要求

      - 氧舱呼吸系统维护保养时，应检查以下内容：

- 测试氧舱内呼吸装置（包括急救吸氧装置）是否能够正常工作；

- 呼吸系统的管道是否畅通，连接是否牢固；

- 呼吸系统控制阀门操作是否灵敏可靠，无泄漏；

- 呼吸系统有无油脂污染；

- 采用气瓶作为呼吸气体供应源的，检查气瓶是否在检验有效期内；

- 排废呼吸气体管道连接是否畅通，是否按要求有效连接到室外；
 以上检查如发现异常情况、隐患时，氧舱维护保养人员应当及时采取应急措施进行处理和消除隐患。

- 8.电气系统维护保养操作要求

氧舱电器系统维护保养时，应检查以下内容：

- 照明装置、视频监控装置、通讯对讲装置、应急呼叫装置、温度调节和加湿装置是否能够正常工作，各装置指示灯显示是否正常；

- 在正常供电网络中断时，应急电源装置是否能够自动投入使用，并保证持续工作时间不小于30分钟；

- 检查所有设备供电电压是否稳定；各接触点是否紧密、完好，有无过热现象；

以上检查如发现异常情况、隐患时，氧舱维护保养人员应当及时采取应急措施进行处理和消除隐患。

9. 舱内环境调节系统维护保养操作要求

氧舱舱内环境调节系统维护保养时，应检查以下内容：

- 检查舱内环境调节系统是否能够正常工作；

- 温度调节设备软轴穿过舱体的结构密封性能是否良好；

- 检查各零部件是否松动；检查指示灯显示是否正常；
以上检查如发现异常情况、隐患时，氧舱维护保养人员应当及时采取应急措施进行处理和消除隐患。

- 消防系统维护保养操作要求

氧舱消防系统维护保养时，应检查以下内容：

- 舱内外部消防器材的配置是否符合要求，是否在有效期内；

- 储水罐液位计是否清晰，户外液位计保温措施是否完好，储水罐水位是否正常；

- 储水罐压力是否正常，储水罐及其管路是否有泄漏情况；

- 水喷淋消防系统控制开关保护装置、舱内消防喷头是否完好，是否堵塞、遮盖；

- 储水罐支撑或支座有无损坏，基础有无下沉、倾斜、开裂，紧固件是否齐全、完好；

- 储水罐储水是否定期更换（每半年至少更换一次）；

以上检查如发现异常情况、隐患时，氧舱维护保养人员应当及时采取应急措施进行处理和消除隐患。

- 安全附件与安全保护装置及仪表维护保养操作要求

      - 氧舱消防系统维护保养时，应检查以下内容：

- 呼吸气体浓度测定、记录装置、是否完好，传感器是否在有效期内；

- 呼吸气体浓度测定装置所设定的上下限报警点和报警功能等是否符合要求；

- 更换的安全附件与安全保护装置及仪表与介质的相容性是否符合要求；

- 快开门式结构舱门、递物筒安全保护联锁装置的锁定，复位功能是否符合《氧规》要求；

- 测量相同压力源的压力表量程是否一致；

- 接地装置与舱体的连接是否可靠，接地线是否有严重的腐蚀；
以上检查如发现异常情况、隐患时，氧舱维护保养人员应当及时采取应急措施进行处理和消除隐患。

参考文献

[1]  中华人民共和国特种设备安全法

[2]  特种设备安全监察条例（中华人民共和国国务院令第549号）

[3]  《特种设备作业人员考核规则》（TSGZ6001-2019）

[4]   《医用氧舱检验》2013年11月第1版

附件A

氧舱维护保养记录

| 序号 | 维 修 保 养 项 目 |  | 维护保养结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 舱体 | 舱门、递物筒密封 |  |  |
| 2 |  | 舱门、递物筒的转动机构 |  |  |
| 3 |  | 氧舱平移式快开门轨道 |  |  |
| 4 |  | 舱体上有机玻璃材料部位（如观察窗等） |  |  |
| 5 |  | 舱内呼吸气体浓度测定装置采集口及保护情况、采集管路与传感器连接 |  |  |
| 6 |  | 舱内导静电装置 |  |  |
| 7 |  | 舱体变形、严重腐蚀情况 |  |  |
| 8 | 压力调节系统 | 压缩机定期维护 |  |  |
| 9 |  | 舱内外应急排放装置及标识 |  |  |
| 10 |  | 各控制阀门 |  |  |
| 11 |  | 气体过滤材料 |  |  |
| 12 |  | 压力调节系统管道 |  |  |
| 13 |  | 空气储罐、空气过滤器 |  |  |
| 14 | 呼吸系统 | 氧舱内呼吸装置（包括急救吸氧装置） |  |  |
| 15 |  | 与呼吸装置相连管道及其紧固件 |  |  |
| 16 |  | 各控制阀门 |  |  |
| 17 |  | 油脂污染情况 |  |  |
| 18 |  | 氧气瓶及汇流排 |  |  |
| 19 |  | 排废气管道 |  |  |
| 20 | 电气系统 | 照明、视频监控、通讯对讲、应急呼叫、温度调节和加湿装置 |  |  |
| 21 |  | 应急电源装置 |  |  |
| 22 |  | 设备供电电压；各接触点、过热情况 |  |  |
| 23 | 舱内环境调节系统 | 系统及其指示灯 |  |  |
| 24 |  | 温度调节设备软轴穿过舱体的结构密封性能 |  |  |
| 25 |  | 各零部件紧固情况 |  |  |
| 26 | 消防系统 | 舱内外部消防器材 |  |  |
| 27 |  | 储水罐液位计及保护措施 |  |  |
| 28 |  | 储水罐水位、压力状况及其管路密封 |  |  |
| 29 |  | 水喷淋消防系统控制开关保护装置、舱内消防喷头 |  |  |
| 30 |  | 储水罐支撑或支座、基础、紧固件 |  |  |
| 31 |  | 储水罐储水定期更换（每半年至少更换一次） |  |  |
| 32 | 安全附件与安全保护装置及仪表 | 呼吸气体浓度测定及记录装置、传感器 |  |  |
| 33 |  | 快开门式结构舱门、递物筒安全保护联锁装置 |  |  |
| 34 |  | 压力表、安全阀 |  |  |
| 35 |  | 接地装置 |  |  |
| 36 | 其他 |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |
| 说明：（维护保养发现问题处理情况） |  |  |  |  |
| 维保人员： 日期： |  |  |  |  |

注： 未进行维护保养的项目，在维护保养结果栏打“— ”。无问题或者“符合”维护保养项目的， 在结果栏打“√ ”。有问题或者“不符合”维护保养项目的，在检查结果栏打“ × ”,并且在备注或说明栏中加以说明。